耳鼻喉眼科实验室设备采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2017年10月16日16时止）

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 品牌规格 型号 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科治疗台 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 半自动治疗椅 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 眼科AB超 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 回弹式眼压计 | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 电子角膜曲率仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 角膜地形图仪 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

耳鼻喉眼科实验室设备技术参数及要求

| 序 号 | 设 备 名 称 | 数量(台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻喉科治疗台 | 1 |
| 2 | 半自动治疗椅 | 1 |
| 3 | 眼科AB超 | 2 |
| 4 | 回弹式眼压计 | 3 |
| 5 | 电子角膜曲率仪 | 1 |
| 6 | 角膜地形图仪 | 1 |

一、耳鼻喉科治疗台

（一）耳鼻喉科治疗配置及技术参数

1、电源：220VAC，50-60HZ

2、外形尺寸：1550*635*790mm(可延长）

3、写字台：1副、 水晶大理石台面（豪华亮丽、无渗透）

4、环境温度：5℃-40℃，相对湿度：≤80％，大气压力：86KPA-106KPA

5、LED照明灯：1套,可以在350°内旋转，垂直上下移动，功率：12V，10W（其机械支架及立柱为不锈钢材料 ）

6、喷雾枪：3支（2直1弯）、喷雾正压（100-150）KPA±5KPA（可手动控制喷药量、枪管任意互换）

7、吹枪：1支、正压≥0.1Mpa

8、吸枪：1支、负压（20—70）KPA±2KPA（压力可自调）

9、加热除雾装置：1套，加热温度为（38±5）℃（可根据工作环境调整温度）

10、不锈钢器械盘：2个 ，可整体移动消毒

11、棉球杯：2个

12、滴药瓶：4个、磨沙口玻璃药瓶（透明/棕色）30cc

13、压缩机马达 ：q	121台、功率80W

14、真空吸引马达：1台、功率370W

15、X射线胶片观察灯：1个

16、欧氏管装置：1套，治耳鸣、耳聋。

17、排污装置：1套，主副污物瓶设计

（二）耳鼻喉诊疗台技术参数

（成像系统）

1、内窥镜技术参数

鼻窦镜 1支、喉镜 1支、耳镜1支

| 序号 | 名称 | 插入部最大外径（内窥镜） | 视向角 | 视场角 | 中心角分辨力 | 内窥镜工作长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻 窦 镜 | □Φ4.0mm | □0° □30° □70° | □60° | ra(d)≥3.267 C/° | □175mm |
| 2 | 喉 镜 | □Φ6.0mm □Φ8.0mm | □70° □90° | □45° □60° | ra(d)≥3.267 C/° | □179mm □184mm |
| 3 | 耳镜 | □Φ2.7mm □Φ3.0mm □Φ4.0mm | □0° □30° | □45° □60° | ra(d)≥3.267 C/° | □50mm □100mm |

2、LED冷光源技术参数

（1）电源条件：a.c.220V、50Hz 相对允差±1%

（2）输入功率：20VA

（3）采用进口LED发光组件，稳定性强；

（4）寿命长；LED发光寿命长达2万~4万小时，无需更换灯泡，节约成本

（5） 色温≧6500K，发光颜色纯，无杂光；

（6） 照度高；1900000Lx  通透性好

（7） 噪声；≦55dB(A)；

（8）大气压力；860hPa~1060hPa

（9） 整机外表温度；≦60℃；

（10）光输出孔；直径为（10±0.10）mm

（11）有效光功率；≧100mW；

（12）净重：3.85KG

（13）导光束：长度4mm*2000mm

3、摄像机技术参数

（1） 高清摄像头：原装SONY进口芯片，数字信号；

（2）消光速度：小于0.2秒.进入腔体遇水不会反光

（3）摄像头8级防水，防止手术过程中水浸润；

（4）特殊抗干扰处理，有效解决高频电刀产生的干扰纹

（5）分辨率：700TVL（线） ；

（6）有效像；P:795(H)*596(V)；

（7）扫描方式：隔行扫描；

（8）语言：中文/英文

（9）调焦范围：≧（2~200）m；

（10）扫描频率：N:60HZ   P:60HZ

（11）亮度：ODS   可调；

（12）信噪比:≧50dB

（13）最低照度：F1.2时≦0.5Lux；

（14）视频输出：BNC*2，VGA*1，远程端口*1

（15）认证：CE (欧盟认证)；

（16）光学接口：使用范围可接各种硬管内窥镜

4、彩色监视器技术参数

（1）分辨率；1280×1024；

（2）电源输入：AC220V/50HZ

（3）外观尺寸：450×463×148mm

（4）净重：3.018KG

（5）液晶屏；

（6）比例；5:4

（7）色彩；1670万；

（8）信号接口；DVI/USB/VGA/BNC(AV)/S-VIDEO/RGB/YPBPR/SDI；

5、电脑（主机+显示器）  1套

兼容机电脑:处理器G2010双核，内存2G，显卡主板集成，硬盘1000G，显示器19.5寸

6、打印机      1台

喷墨多功能一体机，A3幅面，黑白打印速度34PPM,支持无线网络打印

7、耳鼻喉科专用软件：耳鼻喉科专用图文软件     1套

（1）可以连接各种五官科镜类

（2）图像采集可以脚踏开关采集，可以手动采集

（3）软件可实现“新建报告”“打印报告”“采集图像”等功能

（4）软件具有极强的报告设计功能，理论上可以设计出用户需要的报告样式

（5）病历丰富的管理、统计、查询功能。

二、半自动治疗椅

1、最低高度500mm±20 mm

2、升降范围200mm    无电动调整

3、床面各板块可同步达到水平位置   无电动调整

4、头架可灵活调节

5、配置：头托一套、扶手一对、椅背一个、推杆一个、液压脚踏控制柄一套、脚板一个、不锈钢底座一个

三、眼科A/B超声诊断仪

技术参数：
A超
探头频率：10MHz 小型探头，内置发光管
测量精度：±0.05mm 
测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度
测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼 
IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS
统计计算：平均值和标准差
存储：  可存储10次A超扫描结果
B超
探头频率：10 MHz静音探头
扫描方式：扇形扫描
放大功能：多级连续放大，实时放大
分辨力：轴向≦0.2mm  侧向≦0.4mm
B超几何位置精度：横向≦5%  纵向≦3%
探测深度： 60mm
玻璃体和视网膜增强功能
探头增益：30dB-105Db
扫描角度：53度
图像灰级：256级
伪彩模式：OCT伪彩，多种伪彩 
测量类型：多组距离、角度测量、周长及面积 
图象后处理：多组伪彩处理曲线
电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出
其他
显示模式：B、B+B、B+A、A
所见提示：预置专家字典输入或手工输入
检索功能：多关键字检索功能
适合WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7等多种操作系统
自定义报告模板

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A/B超主机 | 1 |  |
| 2 | 10MHz A超探头 | 1 |  |
| 3 | 10MHz B超探头 | 1 |  |
| 4 | 标定圆柱台阶靶 | 1 |  |
| 5 | 脚踏 | 1 |  |
| 6 | 显示器 | 1 |  |
| 7 | 键盘 | 1 |  |
| 8 | 音箱 | 1 |  |
| 9 | 打印机 | 1 | 喷墨多功能一体机，A3幅面，黑白打印速度34PPM,支持无线网络打印 |
| 10 | A/B超影像工作软件 装入系统 | 1 |  |
| 11 | 用户手册 | 1 |  |
| 12 | 软件操作手册 | 1 |  |

四、回弹式眼压计

技术参数：

1,测量范围：3mmHg～70mmHg;
2.测量精度：1mmHg
 测量误差：±1.5mmHg（3mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg）
±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg）
3.工作距离：11mm
4.可实现立式和卧式测量
5.无线传输打印数据,快速热敏打印机
6. 24小时眼压趋势分析
7.测量简便，易学易用
8.小巧轻便，易于携带
9.无需麻醉，无不适感
五、电子角膜曲率仪
测量范围：曲率半径5.5mm-11mm,屈光度30D-61D
测量偏差：曲率半径±0.05mm，屈光度±0.25D
曲率半径分辨力：0.01mm
轴位角：0-180度，最小读数1度
通过屏幕可直接观察到眼睛
显示方式：曲率半径显示和屈光度显示两种
三维运动范围：前后：不小于100mm   
           上下：不小于24mm
          左右：不小于115mm
手持式携带方便
 带电动升降台
六、角膜地形图仪
测量方式：Placido锥
测量覆盖范围：10.91mm(直径)
测量曲率半径范围：5.5mm-10.0mm（33.75D-61.36D）
测量偏差：±0.02mm
Placido环数：31环
测量点数：7936点
可显示轴向曲率图，切向曲率图，矢度图，模拟角膜镜图
高质量彩色喷墨打印机输出图像
测试头调节范围：左右86mm以上；前后40mm以上；上下30mm以上；颌托支架50mm以上
角膜接触镜适配功能
圆锥角膜检测功能